Первая редакция

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА

ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ

В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ от 10 Гц до 10 МГц

1 Область применения

Настоящая государственная поверочная схема распространяется на средства измерений комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц (рисунок А.1)  и устанавливает назначение государственного первичного эталона единиц комплексной диэлектрической проницаемости (далее – государственный первичный эталон), комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные метрологические характеристики и порядок передачи единиц: относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь от государственного первичного эталона с помощью вторичного эталона и рабочих эталонов средствам измерений с указанием погрешностей и основных методов поверки.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон единиц комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц состоит из комплекса следующих средств измерений:

- эталонная установка для воспроизведения единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых и жидких диэлектриков  в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц, включающая диэлектрический спектрометр, прецизионный измеритель емкости и тангенса угла потерь, набор измерительных ячеек, меры электрической емкости и меру тангенса угла потерь;

- эталонная установка для воспроизведения единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь твердых и жидких диэлектриков на частотах 1 и 10 МГц, включающая измеритель комплексных коэффициентов передачи и отражения и измерительную ячейку;

- комплект оборудования для воспроизведения единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь жидких диэлектриков при температуре от 293 до 323 К;

- эталонные меры относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, являющиеся возобновляемой частью эталона;

- средства измерений линейных размеров;

- персональный компьютер с ОС «Windows» с программами расчета результатов и неопределённости  измерений, использующим пакет «Matcad14» для  ОС «Windows»;

- вспомогательное оборудование (жидкостной и воздушный термостаты, вытяжной шкаф, вакуумный насос, измеритель температуры и влажности и др.).

2.2 Диапазон значений относительной диэлектрической проницаемости , воспроизводимых государственным эталоном, составляет  от 1 до 100  для твердых диэлектриков и от 1 до 3 для жидких диэлектриков.

2.3 Диапазон значений тангенса угла диэлектрических потерь , воспроизводимых эталоном, составляет от 2∙10-5 до 1∙10-1 для твердых диэлектриков и от 5(10-5 до 1(10-3  для жидких диэлектриков.

2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение и передачу единиц:

- относительная диэлектрическая проницаемость  со средним квадратическим отклонением результата измерений ,, не превышающим  3(10-4 для твёрдых диэлектриков и 5∙10-5 для жидких диэлектриков при одиннадцати независимых измерениях; неисключенной систематической погрешностью , от 4(10-4 до 7(10-4 (при доверительной вероятности P=0,99) для твердых диэлектриков и от 8(10-5 до 3(10-4 для жидких диэлектриков в зависимости от значения ε  и частоты; стандартной неопределённостью, оцениваемой по типу А, 3,0(10-4 для твёрдых диэлектриков и 5,0∙10-5 для жидких диэлектриков при одиннадцати независимых измерениях; стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, от 1,6(10-4  до 2,9(10-4 для твердых диэлектриков и от 3,3(10-5 до 1,2(10-4 для жидких диэлектриков;

- тангенс угла диэлектрических потерь со средним квадратическим отклонением результата измерений ,  от 1(10-2 до 5(10-2 в зависимости от значения  и диапазона частот при одиннадцати независимых измерениях; неисключенной систематической погрешностью ,от 3(10-3 до 3(10-1 (при доверительной вероятности P=0,99); стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу А, от 1,0(10-3 до 5,0(10-2 в зависимости от значения   и диапазона частот при одиннадцати независимых измерениях; стандартной неопределенностью, оцениваемой по типу В, от 1,2(10-3 до 1,2(10-1.

2.5 Для обеспечения воспроизведения единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь с указанной точностью должны быть соблюдены правила содержания и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.6 Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь вторичному эталону, рабочим эталонам 1-го разряда и высокоточным средствам измерений методом косвенных измерений.

3 Вторичный эталон

3.1 В составе вторичного эталона комплексной диэлектрической проницаемости твердых диэлектриков в диапазонах значений относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 100 и тангенса угла диэлектрических потерь от 1·10-5 до 1 при частотах от 50 Гц до 10 МГц применяют прецизионный измеритель емкости и тангенса угла потерь, измеритель параметров иммитанса, набор измерительных ячеек.

Суммарное относительное СКО S∑о(Т для диэлектрической проницаемости составляет от 0,05 до 2,0 %, суммарное абсолютное СКО   S∑tg(Т для тангенса угла диэлектрических потерь составляет                            (0,5 - 5)·10-5 + 0,001tg(.

Вторичный эталон комплексной диэлектрической проницаемости твердых диэлектриков применяют для передачи единиц относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь рабочим эталонам 1-го разряда методом косвенных измерений.

3 Рабочие эталоны

3.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда используют:

- меры (стандартные образцы) комплексной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц со значениями относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 100 и тангенса угла диэлектрических потерь от      2(10-5 до 1(10-1 для твердых диэлектриков; со значениями относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 3 и тангенса угла диэлектрических потерь от 5(10-5 до 1(10-3 для жидких диэлектриков;

- рабочие эталоны комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 10 Гц до 1 МГц и в интервале температур                        от  288 до 323 К для жидких диэлектриков со значениями относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 100 и тангенса угла диэлектрических потерь от 1(10-4 до 1(10-1.

3.1.2 Допускаемые границы относительных погрешностей ,  рабочих эталонов 1-го разряда (при доверительной вероятности 0,95) составляют:

- мер (стандартных образцов) комплексной диэлектрической проницаемости твёрдых диэлектриков от 0,2  до 2,0 % для относительной диэлектрической проницаемости и от 5  до 40 % для тангенса угла диэлектрических потерь; жидких диэлектриков 0,1 %  для относительной диэлектрической проницаемости и от 5  до 20 % для тангенса угла диэлектрических потерь;

- рабочих эталонов комплексной диэлектрической проницаемости   жидких диэлектриков в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц и в интервале температур от  288 до 323 К от 0,2 до  1,0 % для относительной диэлектрической проницаемости и от 5 до 20 % для тангенса угла диэлектрических потерь.

3.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для поверки рабочих эталонов 2-го разряда и средств измерений методом прямых и методом косвенных измерений.

3.2 Рабочие эталоны 2-го разряда

3.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда используют:

- меры (стандартные образцы) комплексной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков в диапазоне частот  от 10 Гц до 1 МГц в интервале температур от  288  до 323 К со значениями относительной диэлектрической проницаемости от 1 до 100 и тангенса угла диэлектрических потерь от 1(10-4 до 1(10-1.

3.2.2 Допускаемые границы относительных погрешностей  рабочих эталонов 2-го разряда (при доверительной вероятности 0,95) составляют:

- мер (стандартных образцов) комплексной диэлектрической проницаемости от 0,6  до 3,0 % для относительной диэлектрической проницаемости и от  7  до 30 % для тангенса угла диэлектрических потерь;

3.2.3 Рабочие эталоны 2-го разряда применяют для поверки рабочих средств измерений методом косвенных измерений.

4  Средства измерений

4.1 В качестве  средств измерений в диапазоне частот от 10 Гц             до 10 МГц используют высокоточные измерители диэлектрических параметров материалов, установки для измерений диэлектрических параметров материалов, прямоотсчетные измерители диэлектрических параметров материалов, измерители (установки) диэлектрических параметров жидких диэлектриков в интервале температур от 283  до 323 К.

4.2 Пределы допускаемой относительной погрешности средств измерений составляют от 0,1 до 6 % для относительной диэлектрической проницаемости и от 10 до 93 % для тангенса угла диэлектрических потерь.

Приложение А

(обязательное)

Государственная поверочная схема для средств измерений комплексной

диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц

| Государственный первичный эталон |  |
| --- | --- |
| Вторичные эталоны |  |
| Рабочие эталоны | 1-го разряда |  |
|  | 2-го разряда |  |
| Средства измерений |  |

Рисунок А.1

# Text boxes

Метод косвенных измерений

S∑о(Т = 3(10-4        S ∑о(ж = 1(10-4

S∑о tg( =1(10-3…5(10-2

Государственный первичный эталон единиц комплексной диэлектрической проницаемости

в диапазоне частот от 10 Гц до 10 МГц

(т = 1…100   Sот = 3(10-4                (UAт = 3,0(10-4)                    tg(т = 2∙10-5 …10-1     Sот,ж  = 1(10-3 …5∙10-2   (UAт,ж = 1,0(10-3…5,0(10-2)

Θот = 4(10-4 …7∙10-4  (UBт = 1,6(10-4…2,9(10-4)

(ж = 1…3       Sож = 5(10-5               (UAж= 5,0(10-5)                     tg(ж = 5∙10-5 …10-3    Θот,ж = 3(10-3…3(10-1  (UBт,ж = 1,2(10-3…1,2(10-1)

Θож = 8(10-5 …3∙10-4  (UBж= 3,3(10-5…1,2(10-4)

Метод косвенных измерений

S∑о( Т = 0,05 %....2,0 %

S∑tg( Т = (0,5 - 5)·10-5 + 0,001tg(

Вторичный эталон

комплексной диэлектрической проницаемости

50 Гц …10 МГц

(т = 1…100                      tg(Т = 1(10-5…1

S∑о( Т = 0,05 %…2,0 %    S∑tg( Т = (0,5 - 5)·10-5 + 0,001tg(

Меры (стандартные образцы)

комплексной диэлектрической

проницаемости

10 Гц …10 МГц

(т   = 1…100               tg(Т  = 2(10-5…1(10-1

δ( Т = 0,2 %…2,0 %    δ tg( Т = 5 %…40 %

( ж  = 1…3                   tg(ж  = 5(10-5…1(10-3

δ( ж = 0,1 %                 δ tg( ж = 5 %…20 %

Рабочие эталоны комплексной диэлектрической проницаемости жидких диэлектриков в интервале температур от 288 К до 323 К

10 Гц…1 МГц

( ж  = 1…100                 tg(ж =1(10-4…1(10-1

δ( ж = 0,2 %…1,0 %      δ tg( ж= 5 %…20 %

Метод косвенных измерений

δ ( = 0,2 %…3,0 %

δ  tg( = 5 %…20 %

0 tg(  =

0 tg(  =

Меры (стандартные образцы)

комплексной диэлектрической

проницаемости жидких диэлектриков

в интервале температур от 288 К до 323 К

10 Гц…1 МГц

(ж    = 1…100                tg(ж =1(10-4…1(10-1

δ( ж = 0,6 %…3,0 %     δtg( ж = 7 %…30 %

Метод косвенных

измерений

δ( = 0,1 %…2,0 %

δ tg( = 5 %…40 %

Метод косвенных

измерений

δ( = 0,6 %…3,0 %

δ tg( = 7 %…30 %

Метод прямых

измерений

δ( = 0,1 %…2,0 %

δ tg( = 5 %…40 %

Установки

для измерений диэлектрических параметров  материалов

10 Гц…10 МГц

(Т    = 1…100

tg(Т = 2,5(10-5…1(10-1

(ж    = 1…100

tg(ж = 2(10-5…1(10-1

δ(Т   = 1,0 %…4,0 %

δ tg( Т= 10 %…100 %

δ( ж  =  0,1 %...1 %

δ tg(ж= 5 % …50 %

Измерители (установки)

диэлектрических параметров жидких диэлектриков в интервале температур

от 288 К до 323 К

10 Гц…1 МГц

(ж      = 1…100

tg(ж = 1(10-4…1(10-1

δж    = 1,0 %…5,0 %

δ tg(ж = 10 %…60 %

Прямоотсчетные измерители диэлектрических параметров  материалов

50 Гц…10 МГц

(Т   = 1…100

tg(Т = 2,5(10-5…1(10-1

(ж   = 1…100

tg(ж = 5(10-5…1(10-1

δ(Т    = 2,0 %…6,0 %

δ tg( Т= 10 %…93 %

δ( ж  =  0,2 %...2 %

δ tg(ж = 10 % …80 %

Высокоточные  измерители диэлектрических параметров материалов

10 Гц…10 МГц

(Т    = 1…100

δ( Т   = 0,1 %…1 %

tg(Т  = 2·10-5…1·10-1

δ tg( Т = 5 %...20 %